Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Кафедра МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Отчет

по лабораторной работе Э.3Б

«Измерение напряжений и уровней сигналов с помощью

электронных вольтметров и измерителей уровня»

| Выполнил ст.гр.№72060.. | Проверила Преподаватель Кафедры МиС Минчёнок О. И. |
| --- | --- |

Минск 2009

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Изучение принципов работы электронных вольтметров.

1.2 Изучение методов измерения напряжений  электронными вольтметрами.

1.3 Изучение источников методических погрешностей, возникающих при измерении переменных напряжений с помощью электронных вольтметров.

1.4 Изучение метода поверки электронного вольтметра в части определения погрешности измерения переменного напряжения.

1.5 Приобретение практических навыков работы с генератором Г4-117, электронными вольтметрами ВЗ-38А, В7-28.

# 2 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ

1 Определить входное сопротивление RV и входную емкость CV   вольтметра В7-28.

2 Провести поверку вольтметра ВЗ-38А в части определения погрешности измерения переменного напряжения при использовании вольтметра В7-28 в качестве образцового. Оценить абсолютную, относительную и приведенную погрешности вольтметра ВЗ-38А при измерении переменного напряжения.

3 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ

Таблица 1

| Наименование прибора | Тип прибора | Заводской номер | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор сигналов высокочастотный | Г4-117 |  | Диапазон генерируемых частот от 20 Гц до 10 МГц (шесть поддиапазонов). Основная погрешность установки частоты не превышает ±(0,02f+l) Гц, на участке 100...200 Гц не более ±(0,02f+4) Гц. |

| Милливольтметр | ВЗ-38А |  | Пределы измерения: 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ; 1, 3, 10, 30, 100 и 300 В. Диапазон частот измеряемых напряжений: 20 Гц ... 5 МГц. Основная приведенная погрешность прибора, выраженная в процентах от установленного предела измерения, не превышает ±2,5 % в поддиапазонах (1...300) мВ и ±4 % в поддиапазонах (1...300) В для диапазона частот 45 Гц ... 1 МГц. Входное сопротивление не менее 5 МОм на пределах измерения (1…300) мВ и не менее 4 МОм на пределах измерения (1...300) В. Входная емкость не превышает 30 пФ на пределах измерения (1...300) мВ и не превышает 15 пФ на пределах измерения (1...300) В. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр универсальный цифровой | В7-28 |  | Вольтметр обеспечивает измерение постоянного напряжения положительной и отрицательной полярности в диапазоне от 1 мкВ до 1000 В на пределах измерении 0,1; 1; 10; 100; 1000 В, переменного напряжения в диапазоне от 100 мкВ до 300 В на пределах измерений 1; 10; 100; 300 В. Диапазон частот измеряемого напряжения от 20 Гц до 100 кГц. Основная относительная погрешность измерения переменного напряжения: - (20.60) Гц: ±(0,25+0,15UПР/UV); - 60 Гц ... 5 кГц: ±(0.15+0,05UПР/UV); - (5…20) кГц: ±(0,35+0.05UПР/UV); - (20...100) кГц: ±(0,5+0,lUПР/UV ). Входное сопротивление составляет (1,1±0,2) МОм. Входная шунтирующая емкость не превышает 50 пФ. |

4 СТРУКТУРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПРИБОРОВ ИЛИ МЕТОДОВ

Рис 1 Внутреннее сопротивление вольтметра

Рис 2 Структурная схема универсального цифрового вольтметра В7-28

Рис 3 Структурная схема генератора Г4-117

5 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

RV=R0UГНURV−1;            CV=C0UГВUCV−1;

Δ=XИ−Q;		  δ=ΔQ⋅100;

γ=ΔXN⋅100;	          δ=γ⋅XNQ.

6 ТАБЛИЦЫ

Таблица 2

| UГ, В | fH, Гц | UГН, В | Ro, кОм | URV, В | RV, кОм | <RV>, кОм | fВ, Гц | UГВ, В | Со, пФ | UCV, В | CV, пФ | <СV >, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 560 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 270 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |

Таблица 3

| № п/п | fП, кГц | UПР, В | UИ,В | U0, В | ΔИ, В | δИ % | γИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

7 ВЫВОД