Белорусский университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра  метрологии и стандартизации

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

## Универсальный электронно-лучевой осциллограф

Выполнила:                                                                                        Проверил:

Ст. гр.                                                                                     Батай Л. Е.

.

Минск 2010

Лабораторная работа №4

Цель работы: изучить принцип действия и структурную схему универсального электронно-лучевого осциллографа; изучить основные методы осциллографических измерений; изучение измерительных приборов С1-117, Г4-117, Г5-5 и приобретение практических навыков работы с ними.

Ход  работы:

- Структурная схема лабораторного макета.

- ВУ – входное устройство,

- УВО – усилитель вертикального отклонения,

- ЛЗ – линия задержки,

- ГР – горизонтальная развертка,

- УГО – усилитель горизонтального отклонения,

- ЭЛТ –  электронно-лучевая трубка.

Проводим  измерение  по  шкале  экрана  осциллографа амплитудных  и  временных параметров  непрерывных  сигналов.

| № точки | Вид осциллограммы | Результаты измерений осциллографические | Погрешность измерений | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синусоидальный импульс | U=1.7,В Т=20,μS | ~4% | =~6 |
| 2 | Прямоугольный импульс | U= 3.8 ,В Т= 20 ,μS τ= 6 ,μS | ~4% | =~6 |
|  |  | цифровые |  |  |
|  |  | U=3.91 ,В Т=19.44,μS τ=6.278,μS |  |  |

Коэффициент усиления предварительного усилителя рассчитывается по формуле:

,

где δА –  основная погрешность измерения амплитудных параметров сигнала, %;

Un – значение предела измерений, В;

U – значение измеряемого напряжения, В.

,

если  измерения временных параметров сигнала в диапазоне от 100 нс до 100 мкс.

,

если  измерения временных параметров сигнала в диапазоне от 100 мкс до 100 мс,

где δT – основная погрешность цифровых измерений временных интервалов, %;

Tn - значение предела измерений, с;

Tx – значение измеряемого интервала, с.

Вывод: в ходе лабораторной работы были изучены принцип действия и структурная схема универсального электронно-лучевого осциллографа, а так же основные методы осциллографических измерений;